- 附件1：脑病科手术动力系统部分手术器械参数要求

- 1、颅骨铣手柄：

- 1.1结构小巧，最大外径 ≤20mm，表面防滑设计，可握持式或执笔式操作；

- 1.2快速铣刀安装接口；

- 1.3★ 可配置可旋转护靴或固定护靴，旋转护靴可 360°自由旋转；

- 1.4无级调速，最高输出转速40000r/min；

- 1.5可高温高压消毒。

- 2、磨钻手柄：

- 2.1ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；

- 2.2外形尺寸：外径：≤Ф15mm，角度≤21°, 重量≤0.1kg；

- 2.3磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作；

- 2.4 ★最高转速：80000r/min，径向跳动小于0.01mm，急停时间＜0.2s。

- 3、铣刀：

- 3.1专利螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性；

- 3.2直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷；

- 3.3头端直径≤Φ1.6mm，铣切颅骨缝隙1.5-2.5mm。

- 4、磨钻头：

- 4.1★圆跳动0.01mm，高速转动下径向跳动量＜0.01mm；

- 4.2金刚砂球形磨钻头：Ф1.0，Ф2.0mm、Ф3.0mm；

- 4.3不锈钢球形磨钻头：Ф2.0，Ф3.0mm、Ф5.0mm；

最高转速80000r/min。