德昌县德州街道第二社区卫生服务中心采购牙科治疗机报价表

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 规 格 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连体式牙科综合治疗机 | 2 | 1.全电动静音牙科椅 1.1全电动牙科椅，预置牙科椅复位和急救位，承载力≥135kg；椅身升降速度为18mm/s，升降行程应≥300 mm（最低470mm，最高820mm）； 1.2靠背倾转角度范围：立位垂直后仰25º±5º、水平卧位向上10º±5º； 1.3安全保护，机椅互锁、紧急停止。 1.4电动牙科椅靠背为金属背板，背垫及座椅垫为超薄设计，使医患相互达到最佳治疗体位。 1.5头枕配置伸缩式、曲面双关节头枕。 1.6电动牙科椅为裙边沙发皮套件，美观舒适，经久耐用，给医生、患者带来更舒适的体验 1.7主、副、脚三位置控制牙科椅运动。 2.口腔灯 2.1感应式三轴LED口腔灯，开、关、亮度感应可调。光斑在相距灯面800mm处，照度调节范围为8000Lux～15000Lux； 2.2口腔灯转动范围≥270°； 2.3辐射热：＜200W/m2（最大照度时），色彩显色指数：＞85Ra。 2.4手柄外套可拆卸，方便清洗消毒。 3.器械盘 3.1下悬式转动器械盘，方便患者上下，释放患者的压抑感，转动角度：＞270°。 3.2上下移动范围：＞440mm；盘面偏斜度≤2°锁紧装置承载质量：≤2.5Kg 。 3.3机椅联动互锁，医患安全智能化。 3.4挂架设置5个器械位，除两高一低手机和三用枪位外，预留有位置接口，方便功能拓展。 3.5器械盘挂架可以≤90°整体移动，不使用器械是可以隐藏在器械盘下。 3.6器械盘配置硅胶防滑垫，方便清洗消毒。 4.助手工作台： 4.1助手位工作台配置四位搁架，预留功能扩展搁架位，可操控牙科椅运动、冷热漱口水和痰盂冲洗。 4.2弱吸唾器（水压为200 kPa) ： 真空度≥10kPa，抽水速率≥0.4L/min 4.3强吸唾器（气压为400 kPa）：真空度≥10kPa，抽水速率≥1L/min。 4.4强弱吸手柄采用铝合金和硅胶组合构成，可拆卸清洗消毒，重量轻，密封性好，可通过手柄流量开关，对流量进行调节。 4.4配置三用枪（热水）1支。 5.治疗机侧箱: 5.1双开门流线型机箱设计，机箱宽大，便于水、电部件分区装配，互不干扰，维修更方便。 5.2实用三合一套装：纸杯架、纸巾盒及搁物盘于一体。 5.3双储水瓶设计，可以自来水、纯净水、管路清洗液任意切换，储液瓶置于机箱外侧，方便拆卸清洗。 5.4配置独立的清洗（消毒）液瓶，可选择独立或同时冲洗手机、三用枪管路，可快速清理管路内壁生物膜及细菌，有效保障牙医，助手及病人的健康 5.5外接水、气管路快插接口，方便功能拓展。 5.6可拆卸的陶瓷痰盂，可±90°旋转，方便病人吐痰和治疗过程中的四手操作，方便取下进行清洗消毒。 5.6痰盂下水畅通，下水速率不小于4L/min，具有定量加水和痰盂冲洗功能。 5.脚踏开关 多功能组合式脚踏开关，可控制驱动气大小，医师可凭经验便捷控制手机转速，启动力：＞10N且＜30N；进液防护：IPX1； 6.热水器 6.1直流24V防干烧热水器。 6.2恒定水温：40℃±5℃ 7.使用条件及参数 7.1额定电源：a.c.220V 50Hz，单相三芯，网电源供电， 7.2额定功率：800 VA 7.3水压（0.2MPa～0.6MPa，水过滤孔径＜90μm。 7.4气压（0.7±0.1）MPa，气过滤孔径＜25μm。 7.5整机噪声不大于＜70dB(A)。 |  |  |