## Sheet1
德昌县德州街道第二社区卫生服务中心采购设备项目清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 （台） | 单价 （元/台） | 金额 （元/台） | 规格
1 | 视力筛查仪 | 1 | 1 |  |  | 1、适用对象：6个月-100岁。 2、筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度、上睑下垂等。对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。 3、测量方式：双眼同时进行测量，也可对单眼进行测量。双眼及单眼模式可以任意切换。 4、测量范围：-10.50D≤球镜度数≤+7.50D；-3.00D≤柱镜度数测量范围≤+3.00D； 1°≤轴位Axis≤180°。（提供产品彩页等证明材料） 5、平均测量时间：1S；测量距离：1M左右。 6、设备敏感度≥90%，特异性高于90%（须提供相关文献证明材料） 7、被测者距离提示：有数值显示来确定测试距离的功能，并且系统能主动提示测距过远或过近。(携带机器备验) 8、注视方式：灯光及卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。 9、数据接口：Wi-Fi / USB / 蓝牙；打印机接口：Wi-Fi。 10、人体工程学设计：45°前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果。彩色触摸显示屏,屏幕尺寸≥5.0英寸 11、具备个体筛查和批量筛查模式。 12、信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入。可直接在主机上输入中文个人信息。 13、能电脑批量导入、导出受测者信息，生成每位受测者对应二维码，便于数据统计及后台上传筛查结果，提高筛查效率。 14、需内置筛查专业软件，软件可对接云端数据处理系统。（需提供相关著作权证书）检测结果可通过网页端、软件端进行统计、上传及推送，使检测结果实现可追溯性。为医生、患者创建电子档案，实现信息共享和实时追踪。 15、打印报告形式：便签打印报告或A4彩色图文报告（彩色图文报告打印机选配） 16、电池：2块可充电锂电池更换，续航≥4小时，方便长时间筛查。支持线充和座充两种方式，配备专用座充充电器。 17、机器有保护腕带，预防机器掉落。
2 | 便携式高频牙科X射线机 | 1 | 1 |  |  | ☆ 管电压:≥70kV±10% ☆ 管电流:≥2mA±20% ☆ 射线焦点: ≤0.4mm 电源电阻:≤2Ω 靶角:12.5o 半价层:70kV时为≥1.6 mmAl 漏辐射率:1米处≤0.25mGy/h 加载时间调节范围:0.04s-2.0s 曝光冷却时间：≤曝光时间的15倍 最大输出电功率加载因素组合: 70 kV、2mA、2s ☆ X射线管型号:佳能D-045，需提供近期报关单 ☆ 采用进口电芯动力电池，需提供近期报关单。 防过载：具有 具有童锁功能，防止误操作。 需实时查看拍片次数及总辐射量。 ☆快速拆下机头组件，当做便携式X光机使用。 无线遥控器：具有 ☆使用年限：≥8年
3 | 牙科影像板扫描仪 | 1 | 1 |  |  | 1.扫描完成后，影像数据自动被擦除。 2.电脑软件端支持导出 JPG、BMP、PNG图片格式。 3.电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、 影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。 4.电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客 户信息具备安全性和私密性保护处理。 5.支持100台以上客户端分机同时使用。 6.支持移动端阅片软件。 7.扫描仪主机与电脑间通过USB连线进行数据传输。 8.中国生产制造，具备医疗产品资质。 二、主要技术参数： 1.获取影像时的位深：16bits/pixel。 2.影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）。 3.扫描精度大小：≤25微米。 4.支持 S0，S1，S2，S3 四种尺寸的影像板。 5.成像扫描时间≤17 秒。 6.配置：主机 ×1台 IP影像板保护卡0#×1盒 电源适配器 ×1个 IP影像板保护卡1#×1盒 IP影像板O# ×1张 IP影像板保护卡2#×2盒 IP影像板1# ×1张 IP影像板收纳盒 ×1个 IP影像板2# ×2张 U盘 ×1个 IP影像板保护袋0# ×1盒 电源线 ×1个 IP影像板保护袋1# ×1盒 USB数据线 ×1个 IP影像板保护袋2# ×2盒
合计： 元（大写： ）