附件1：

医用除锈清洗上油机技术参数

1、适用范围：主要用于实验室器具、军工产品、手术器械、精密仪器等的快速除锈、清洗及上油。

*2、工作原理：设备利用能量震荡配合环绕式循环除锈混合液的共同作用，能使器械表面的锈迹和污物快速脱离，实现对锈蚀器械的机械除锈，清洗、漂洗和上油。（提供产品彩页或产品说明书）

*3、容积要求：内舱有效容积≥44L；内室尺寸≥580×380×200mm。（提供产品彩页或产品说明书）

4、材质要求：设备外罩整体采用医用316L不锈钢或更优材质，外形美观，容清洗擦拭；内槽采用厚度≥2mm的316L不锈钢或更优材质，内槽耐腐蚀，耐酸碱能力强，经久耐用。

▲5、控制方式：≥7寸彩色触摸屏操作，智能化控制，一键式启动。产品有≥9套预置程序，可依据待处理的物品的处理需求选择合适的程序，操作便捷。（提供产品彩页或产品说明书）

▲6、加热模式：采用点状智能温控铝合金加热模式，有效防止干烧，水电分离，安全可靠，避免传统加热棒漏电危险。平均每分钟升温约3度（与液位有关）。（提供产品彩页或产品说明书）

7、加热功率：≥4KW。

8、温度控制功能：采用智能自动温度控制程序,配置高精度智能温度传感器，温度精度：0.1℃，温度波动范围：≤2℃。温控范围：室温至99.9℃。

9、排液系统：设备采用自动进排水功能，启动程序后设备自动进水到指定水位，程序结束后自动排液，整个过程无需人工开启或关闭阀门。

▲10、除锈循环系统：设备配置内循环系统，采用品牌循环磁力泵，流量大，耐腐蚀，能够增强除锈效果，具有自主知识产权。

11、电动去污系统：采用功率≥40W，转速≥3000RPM的电动去污刷轮，转速可调，能对带齿状手术器械污物有效剥离，可对锈蚀严重的器械进行预处理。

▲12、清洗系统：设备在对器械进行除锈处理的同时，通过自带的清洁系统实现对器械的高洁净对的清洗，清洗功能功率≥600W（不含循环、加热等）。（提供产品彩页或产品说明书）

13、除锈剂投放提示功能：在使用有“除锈”功能的程序时，程序会提示操作人员确认除锈液的添加，确保除锈程序的有效性。

14、安全保护装置：包含断电保护功能、侧挡板防护（防止污物甩出、阻挡异物缠绕）、热过载保护、防溢水保护、防干烧保护等，全方位、多角度保护人员及环境安全。

15、除锈效果：弯盘、方盘、不锈钢碗、镊子杯、小药杯、拉钩1分钟除锈除垢效果达到100%，手术刀、手术钳、弯钳、刮勺、拔牙钳、克丝剪、持古器、老虎钳、大平钳10分钟除锈效果达到100%。

16、运行状态：设备运行时，能够通过触摸显示屏显示当前工作阶段、预设参数与实际参数等，各项数值一目了然。

17、报警系统：具有温度、时间报警功能，当出现故障时能够实现声光报警，并具有一键式开关机功能。

▲18、智能运行模式：设备兼具有智能运行模式，能够在省电模式与自由模式随意切换。当长时间无人操作时，设备自动进入省电模式，显示屏亮度变暗；需要操作时轻触触摸屏，点亮屏幕，满足设备操作的需求。

*19、信息系统要求：免费开放设备信息端口，并能与医院现有追溯系统无缝连接。（须提供承诺函）

▲20、产品成熟度：提供同型号产品近三年在三级或以上不少于5家医院用户名单，并提供联系方式备查。

“*”项为实质性要求，不满足作废标处理。

“▲”项为重要参数，不满足超过2条作废标处理。

商务要求：

供货期：签订合同后15日内到货并安装交付使用。

质保期：整机质保三年。

配置要求：主机1台，篮筐2个，医疗器械除锈剂1桶（5L/桶）。