附件1：

输尿管镜、经皮肾镜配置清单及参数要求

1、输尿管肾镜配置清单

| No. | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管镜 | F7.5×425mm | 1支 |

输尿管肾镜技术参数

输尿管肾镜：

- 视向角：0°

- 视场角：≥75°

- ▲头部最细端外径：≤Fr7.5，中间：Fr10.8

- 后端外径：≤Fr12

- 景深范围：3～20mm

- 工作长度：≥425mm

- ▲器械通道：≥Φ1.8mm

- 采用整体高强度合金钢镜管

# 2、输尿管肾镜配置清单

| No. | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管镜 | 末端外径6 Fr,工作通道3.9 Fr,工作长度425mm | 1支 |

# 小儿输尿管肾镜技术参数

- 视向角：0°

- 视场角：≥75°

- ▲头端部外径：6Fr

- 最大插入部外径：11.3Fr

- 工作长度：425mm

- ▲器械通道：Φ1.3mm

- 照度：≥2000lx（工作距离10mm）

- ▲视场中心角分辨力：0.547C/°

- 景深:3~20 mm

# 3、经皮肾镜配置单

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肾 镜 | 1支 |  |
| 2 | 镜 鞘 | 1支 | Fr16×225mm |
| 3 | 镜 鞘 | 1支 | Fr20×225mm |
| 4 | 接 头 | 1支 | 与光纤连接 |
| 5 | 单向阀 | 1包 | 5粒/包 |
| 6 | 密封帽 | 1包 | 5粒/包 |

# 经皮肾镜技术参数

1、视向角12°。

2、▲工作长度225mm。

3、▲16Fr镜管，工作通道Φ2.5mm，内置通道保护层，适合超声碎

石术（Φ1.8mm探管）、气压弹道碎石术、激光碎石术。

4、▲20Fr镜管，工作通道Φ3.5mm，内置通道保护层，适合超声碎

石术、气压弹道碎石术、激光碎石术。

5、器械导引保护设计，引导碎石器械（碎石针、光纤等）前出碎石，避免碎石针上下振动损伤管壁及窥镜，或避免光纤上下漂浮影响碎石精度。

6、双路灌注通道，提供足够灌注液体。

7、器械通道近端双重密封，有效防止灌洗液返流。

8、主动干预式镜管设计，使用者及维护者可评估损坏程度，及时更换配件或送修，节省使用成本及维修支出。