## Sheet1
德昌县德州街道第二社区卫生服务中心DR室改造项目清单
A.DR机房射线防护
序号 | 名称 | 规格 | 内容 | 铅当量 | 数量 | 单位
1 | 拆装推拉防护铅门 | 1800*2300 | 原CT室防护铅门拆除，搬运至照片室改装。新做防护门套，接触面为20本板，内用99.99GB1#电解纯铅与墙体重叠，外用1.2厚的不锈钢板(不锈钢是磨砂面304材质，材质厚度为2.0) | 3mmpb | 1 | 项
2 | 防护门套 |  | 铅玻璃接触面为20木板，内用99.99-GB1#电解纯铅与墙体重叠，外用1.2层的不锈钢板(不锈钢是磨砂面304材质，材质厚度为2.0) | 3mmpb | 1 | 套
3 | 门灯连锁 |  | 工作灯与铅门联动，门关灯亮，带有“射线有害灯亮勿入”字样 | / | 1 | 套
4 | 门机连锁 |  | 门机联动装置，门未闭合设备不可曝光。 | / | 1 | 套
5 | 主线路改造 |  | 原设备主线路陈旧，统一安装规范化表箱，电源线地面开槽6米，规格20*15:空调线安装，灯线安装(含灯及开关) |  | 1 | 项
6 | 防辐射顶上铅板 |  | 顶面铅板，钢骨架支撑，铅板底层铺设木工板保证铅板铺设平整，接缝必须重叠不少于2CM，需附出厂合格证。 | 2mmpb | 24 | 平方
7 | 钢骨架 |  | 用30*50*1.5镀锌钢管焊接成500*500见方网格，焊接点采用油漆防腐，墙面四周为500间距膨胀螺栓与墙体锚固，中间采用80#槽钢支撑防止下队。 | / | 23.75 | 平方
8 | 墙面硫酸钡 |  | 墙面硫酸钡施工（河沙、水泥、硫酸钡、抗裂网） | 2mmpb | 66.69 | 平方
9 | 墙面剔除 |  | 瓷砖剔除，旧墙面拉毛处理 | / | 43.39 | 平方
|  |  | 旧墙面(未安装瓷砖处)拉毛处理 |  | 23.3 | 平方
10 | 铝材吊顶 |  | 铅扣板吊顶（轻钢龙骨，优质铝扣板） | / | 23.75 | 平方
11 | 墙面漆 |  | 水泥砂浆打底，扫毛，刮白腻子三遍，乳胶面漆二遍 | / | 66.69 | 平方
12 | 洞口封堵 |  | 机房门洞封堵（尺寸：1500*2000），排风扇洞口封堵 |  | 1 | 项
其他（税费、运费等10%）：