附件1：

血液回收机参数

一、技术参数：

产品技术拥有自主知识产权；

操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式；

具备250ml大回收罐和125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）；

流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统；

液体滚压泵流量：20—1000毫升/分（分级可调）；

具备独立的浓缩和回血功能；

界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面；

- 自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收250ml浓缩血细胞；

- 紧急状态血液处理时间：15秒内可实现连续回输；

设备具备总结功能：机器能自动统计出进血量、清洗量、回收血量等，便于临床总结；

设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰；

红细胞回收率：≥95%；

血液经回收机常规处理后红细胞压积：≥50%；

抗凝剂清除率： > 98%；

破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98%；

不溶解脂肪清除率：100%；

标准清洗液用量：1000ml；

离心机转速：5600±50转/分；

- 具备血液成份分离功能；

具有红细胞血层检测功能；

可进行防红细胞流失调节；

可进行血液洗净度监测；

离心杯及管路漏液可启动停机保护；

- 具备气泡检测功能；

- 具有精密断流监测及血层监测传感器；

- 具备离心井盖锁检测报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能；

- 具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作；

二、工作条件：

- 工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA；

- 工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%；

- 本机噪声：≤55db；

三、配套耗材：

一次性使用血液回收罐容积：280毫升（静态）；动态250毫升；

150毫升（静态）；动态125毫升。

- 吸引管组件。

一次性使用血液收集装置容积：2000、3000毫升。过滤孔径40µ。